A WFH 50 típusú gázpalack fűtő készülék használata

Általános tudnivalók

A gázpalack használatakor be kell tartani a gázpalackok ürítésére vonatkozó és az üzemeltetés helyén érvényes előírásokat, amelyek esetleg korlátozzák  a melegítés hőmérsékletét, általában 50 oC-ra.

A gázpalack fűtő készülék a palackok melegítésére, hőn tartására szolgál, hogy az értékes gázok ürítésekor biztosítható legyen az optimális kivételi mennyiség, és ezáltal költséget lehessen megtakarítani.

A palack fűtő két fél köpenyből áll, amelyeket zsanér illetve békazár kapcsol össze. A köpeny borítása 1 mm vastag strukturált alumínium lemez. A fűtést PTFE (teflon) szigetelésű fűtőszál szolgáltatja, a hőszigetelés pedig 50 mm vastag üveggyapot.

A palack fűtő szabályozó – korlátozó készülékei a külső borítón helyezkednek el.

Műszaki adatok

| Típus | Űrtartalom | Magasság | Külső Ø | Belső Ø | Feszültség V | Teljesítmény W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WFH 10 | 10 | 750 | 245 | 145 | 230 | 480 |
| WHF 20 | 20 | 750 | 309 | 209 | 230 | 650 |
| WFH 40 | 40 | 1 400 | 309 | 209 | 230 | 1 250 |
| WFH 50 | 50 | 1 350 | 331 | 231 | 230 | 1 530 |

Működés

A palackfűtés külső oldalán két elektromos fűtés helyezkedik el, amelyek közül a

felső a hőmérséklet korlátozó, az alsó pedig a hőmérséklet szabályozó.

Mindkettő 0 és 999 oC közötti értékre állítható be, de gyárilag mindkettő 50 oC–ra van beállítva. A felső - korlátozó - készülék túlmelegedéskor lekapcsol, és lekapcsolva marad. A készülék lehűlése után újra el kell végezni az üzembe helyezésről szóló fejezetben leírt lépéseket. A két
Pt 100-as érzékelő az alumínium köpeny belső oldalán helyezkedik el. Tekintve, hogy a belső köpeny és a palack külső burkolata között valamekkora légrés van, nem biztos, hogy a kijelzőn megjelenő hőmérséklet pontosan a gázpalack hőmérsékletét mutatja.

Az üzembe helyezés előtt meg kell győződni arról, hogy a melegítendő palack alkalmas-e a legalább 50 oC-ra történő felmelegítésre. Veszélyes médiumok esetén csak szakképzett kezelőszemélyzet felügyelete mellett szabad a készüléket üzemeltetni.

Üzembe helyezés előtt győződjünk meg az alábbiakról:

- Egyezik– e a hálózati feszültség az adattáblán megadottal.

- Alkalmas– e a készülék a gázpalack a fűtővel történő melegítésre.

- Kell– e különleges intézkedés a túl magas hőmérséklet megakadályozására.

- Biztosítva van– e, hogy veszély esetén a melegítő készülék azonnal leválasztható a hálózatról.

- Betarthatók– e a felhasználási cél szempontjából érvényes műszaki előírások és azokat ténylegesen betartják– e.

Az első melegítést mindenképpen szakszerű felügyelet mellett kell végezni. A készülék semmivel nem igényel több karbantartást, mint bármely más villamos fűtőberendezés.